CICLOTRÃO

Recomendações para a instalação de unidades de ciclotrão em Portugal

1. Objectivo	3

2. Introdução	3

3. Justificação para instalação de unidades de ciclotrão em Portugal	4

3.1. Planeamento do número de unidades no país e distribuição geográfica	4

3.2. Localização	5

3.3. Procedimentos de instalação e licenciamento	5

3.3.1. Autorização de instalação	5

3.3.2. Autorização de exploração – Licenciamento	6

3.3.3. Autorização para alterações ao equipamento e funcionamento	6

3.3.4. Autorização de fabrico	7

3.3.5. Critérios de qualidade dos radiofármacos	7

3.3.6. Pessoal	7

3.3.6.1. Requisitos mínimos	7

3.4. Protecção Radiológica	8

Bibliografia	9

ANEXO	10

1. Bases do funcionamento de um ciclotrão	10

2. Tipos de ciclotrão existentes no mercado	10

3. Radionuclídeos de interesse em PET produzidos em Ciclotrão	11

4. Classificação dos ciclotrões baseada na energia das partículas aceleradas	11

5. Estimativa de custos de uma instalação PET com ciclotrão	13

6. Características tipo para uma instalação de ciclotrão	14

7. Autorização de instalação	16

8. Licenciamento da instalação	18

9. Monitorização radiológica e ambiental da instalação	19

10. Indicações gerais a observar para a protecção radiológica de uma instalação de Ciclotrão	19

11. Controlo do Ciclotrão.	20

12. Operador do equipamento	20

13. Plano de Emergência	21

# 1. Objectivo

Este documento tem como objectivo fornecer recomendações para a instalação de ciclotrões de uso clínico em Portugal. Estes destinam-se à produção de radionuclídeos a utilizar em Tomografia por Emissão de Positrões. Assim, e neste contexto, deve sempre subentender-se que associada ao ciclotrão, existe uma unidade de radiofarmácia/radioquímica, destinada à produção de radiofármacos. Por outro lado, um ciclotrão pode fornecer várias unidades (tomógrafos) PET.

# 2. Introdução

Um ciclotrão é um acelerador de partículas utilizado para produção de radionuclídeos artificiais que podem ser utilizados em Tomografia por Emissão de Positrões.

A produção dos radionuclídeos nos ciclotrões é conseguida através de reacções nucleares entre estas partículas aceleradas (que podem ter energias variáveis e controladas) e um material conveniente (alvo) escolhido de acordo com o objectivo de produção. As características físicas e as dimensões do alvo, bem como a corrente de partículas utilizada, condicionam o rendimento de produção de um ciclotrão.

A adequada ligação química a uma molécula de interesse, permite utilizar os radionuclídeos na produção de radiofármacos, que após as devidas verificações, podem ser utilizados em humanos. Esta ligação química e o respectivo controlo de qualidade são obrigatoriamente realizados em equipamentos designados por módulos/unidades de radioquímica ou de radiofarmácia. Estes módulos são devidamente blindados para permitir a manipulação de materiais radioactivos de acordo com os princípios de radioprotecção.

Os ciclotrões para aplicações clínicas podem ser classificados de acordo com o Ministério da Saúde Australiano – 2000, tal como se indica no ponto 4 do Anexo.

A [2-18F]fluoro-2-desoxi-D-glicose), mais conhecida como 18F-FDG é actualmente, o radiofármaco mais utilizado em Oncologia Clínica. O tempo de semi-desintegração do Flúor-18 é de aproximadamente 110 minutos, o que permite a sua utilização em Unidades PET que não disponham de ciclotrão, desde que estas distem, no máximo, de algumas horas do local de produção. É pois possível que um ciclotrão suporte as necessidades de várias unidades PET. Reduzem-se assim não só a complexidade das unidades PET, como também os custos das instalações e de operação.

# 3. Justificação para instalação de unidades de ciclotrão em Portugal

Actualmente a importação de 18F-FDG obriga à compra de dez vezes mais actividade por cada doente do que aquela que é necessária em condições normais. A sua utilização é, adicionalmente, limitada pela actividade máxima autorizada no processo de transporte entre o local de produção e o local de utilização. Estes factores limitam o número e fazem aumentar muito o custo dos exames.

Por outro lado, justifica-se que possa haver diferente produtividade por tomógrafo PET em função da respectiva distância ao ciclotrão (os mais distantes ficando por isso condicionados).

Julga-se que deve ser garantida a devida cobertura nacional no que respeita ao acesso a radiofármacos com tempo de semi-desintegração curto (em particular 18F-FDG). Isto permitirá rentabilizar os equipamentos existentes e que venham a existir, mediante a realização de maior número de exames PET. Aumentar-se-á assim a acessibilidade dos doentes a estes exames.

## 3.1. Planeamento do número de unidades no país e distribuição geográfica

Julga-se que, para os 10 tomógrafos PET previsivelmente a instalar no País, serão necessários dois ciclotrões do Grupo 2 (um em Lisboa e outro no Porto). Esgotada a capacidade de resposta destes dois, poderá equacionar-se a instalação de um terceiro com características a definir, noutro local que garanta descentralização de conhecimentos e acessibilidades adequadas.

## 3.2. Localização

A localização destes ciclotrões deverá obedecer a critérios de distribuição geográfica que garantam o fornecimento de radiofármacos às unidades PET que existem e venham a existir em qualquer ponto do país. Assim, um ciclotrão destinado à produção de 18F-FDG não deverá estar distanciado mais de três horas das unidades PET que alimenta. Do mesmo modo, a instalação de futuras unidades PET deverá levar em consideração a sua localização face aos ciclotrões em funcionamento.

Um ciclotrão do Grupo 2, trabalhando numa região onde exista uma alta densidade de unidades PET e de acordo com as capacidades de produção acima referidas como indicativas (ver Quadro B, do ponto 4. do Anexo) deverá ser capaz de fornecer adequadamente 6 destas unidades.

O ciclotrão poderá alargar o âmbito de fornecimento a outras unidades PET, desde que garantido o fornecimento às unidades inicialmente previstas. É ainda desejável que estes equipamentos se obriguem a funcionar concertadamente, de forma a compensar situações de quebra de fornecimento por avaria ou manutenção prolongada de um deles, minimizando o impacto negativo junto dos prestadores e, por isso, dos doentes.

## 3.3. Procedimentos de instalação e licenciamento

### 3.3.1. Autorização de instalação

Embora tratando-se de equipamento com características e funções industriais, o facto de se destinar à produção de radiofármacos leva a propor que seja considerado como equipamento médico pesado para fins de planeamento. Como tal, a sua instalação está sujeita a pedido de autorização ao Ministro da Saúde de acordo com o Decreto-Lei 95/95.

O pedido de autorização deve então ser dirigido ao Ministro da Saúde, acompanhado dos elementos indicados no ponto 7 do Anexo.

A autorização de instalação será emitida pelo Ministro da Saúde, mediante pareceres técnicos da DGS e do INFARMED, devendo esta incluir um prazo máximo para a conclusão dos trabalhos que não deve exceder os 2 anos.

A entidade emissora da autorização de instalação deve acompanhar o processo de instalação para verificação do cumprimento dos requisitos.

### 3.3.2. Autorização de exploração – Licenciamento

Tratando-se de uma instalação que produz radiações ionizantes, uma unidade de ciclotrão deverá garantir o cumprimento quer com o Decreto-Regulamentar nº 9/90, quer com o Decreto-Lei nº 165/2002 e com a Directiva 96/29/EURATOM, do Conselho, o que implica a necessidade de obtenção de uma licença de funcionamento no âmbito da protecção radiológica.

De acordo com o Decreto-Lei nº 165/2002, a entidade licenciadora é igualmente a Direcção-Geral da Saúde no que concerne à protecção radiológica. No entanto, para simplificação do processo, os licenciamentos poderão ser solicitados em simultâneo como um único pedido. A licença de funcionamento no âmbito da protecção radiológica será um requisito indispensável ao licenciamento da instalação. O licenciamento é, assim, solicitado à DGS, acompanhado dos elementos indicados no ponto 8 do Anexo, que actualizam os apresentados aquando do pedido de autorização para construção.

Embora tratando-se de uma instalação industrial houve a concordância do Ministério da Economia (Direcção-Geral de Empresas) para que a entidade licenciadora das instalações fosse o Ministério da Saúde, incluídos os requisitos exigidos por este organismo no referente à matéria de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e da protecção do ambiente, bem como as aplicadas à matéria de localização.

Uma vez avaliados todos os elementos, será emitida uma licença de funcionamento no âmbito da protecção radiológica.

Uma vez obtida a licença no âmbito da protecção radiológica, será emitida a licença de funcionamento final da instalação, combinando todos os restantes elementos.

O licenciamento final da instalação deverá ser renovado a cada 5 anos, em conjunto com o licenciamento no âmbito da protecção radiológica.

### 3.3.3. Autorização para alterações ao equipamento e funcionamento

Qualquer alteração ao equipamento instalado ou ao funcionamento para o qual foi concedida a licença, carece de pedido de autorização e implica o pedido de substituição da licença existente, emitida pela entidade competente. Nessa situação, deverá ser submetido um pedido de licenciamento análogo ao original.

### 3.3.4. Autorização de fabrico

A autorização de fabrico de radiofármacos, que para estas aplicações correspondem a medicamentos radioactivos, tal como os restantes usados em Medicina Nuclear, deverá ser obrigatoriamente requerida pela entidade licenciada ao INFARMED, imediatamente antes do início da produção, ao abrigo do art.º 56º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto.

Como requisito para a autorização de fabrico de radiofármacos, deverá ser apresentado o licenciamento final da instalação, bem como o licenciamento no âmbito da protecção radiológica.

### 3.3.5. Critérios de qualidade dos radiofármacos

Devem ser respeitados os critérios de qualidade farmacêutica definidos na bibliografia oficial, nomeadamente os que constam das versões mais recentes das farmacopeias (nacional, europeia e americana) e das “guidelines” gerais aplicáveis ao medicamento e em particular aos radiofármacos (3AQ20a).

### 3.3.6. Pessoal

### 3.3.6.1. Requisitos mínimos

Para se ter uma produção adequada de qualquer radiofármaco, com um sistema satisfatório de garantia de qualidade, é exigível pessoal com formação específica e com responsabilidades claramente definidas. Deve existir um organigrama bem definido das tarefas de cada trabalhador e documentos escritos de todos os procedimentos.

O pessoal mínimo indispensável para o funcionamento de uma instalação de ciclotrão deve ser dimensionado de acordo com o respectivo regime de funcionamento, devendo integrar, pelo menos:

- Um farmacêutico e/ou um químico com formação em radiofarmácia.

- Um físico com formação em protecção radiológica.

- Pessoal de apoio técnico/administrativo em número considerado suficiente para suprir as necessidades da instalação.

Deverão ser indicados:

- Um responsável técnico da instalação.

- Um responsável pelo controlo de qualidade.

- Um responsável pela protecção radiológica.

- Um responsável pela radiofarmácia/radioquímica

- Um responsável pela produção dos radioisótopos (operação do ciclotrão).

O pessoal indicado deverá possuir formação adequada. Todos deverão possuir formação certificada pela empresa produtora do equipamento e grau académico compatível com as funções a desempenhar.

Não se justifica que o físico possua especialização em física médica, caso a sua função esteja exclusivamente relacionada com o funcionamento do ciclotrão. No entanto, numa perspectiva de optimização de recursos e no caso do ciclotrão se encontrar em ambiente hospitalar, o físico responsável pode e deve ser o físico responsável pela Medicina Nuclear, portanto um físico especialista em física médica.

## 3.4. Protecção Radiológica

Nas questões referentes à protecção radiológica aplicam-se os mesmos princípios e considerações de toda a Medicina Nuclear (ver capítulo de Protecção Radiológica da Rede de Referenciação de Medicina Nuclear). No entanto, dadas as características da instalação e equipamentos, nomeadamente de cariz mais industrial, aconselha-se a que a responsabilidade pela protecção radiológica fique a cargo de um físico com formação adequada.

# Bibliografia

1. Faculdade de Medicina da Universidade do México - Recomendações para pessoal numa unidade de ciclotrão.

2. Elaboracion de un manual genérico para la instalacion de un ciclotron y salas técnicas anexas para la produccion de radiofarmacos - (Argentina).

3. Report of the Review of Positron Emission Tomography - Ministerio da Saúde Australiano - 2002

4. PET/CT and PET Cyclotrons – Technical features and Regulatory Considerations – CRCPD National Symposium on Fusion Imaging and multimodalities

5. J.M.Martí-Climent et al, “Dosimetria gamma en el búnquer de un ciclotrón durante la producción de radionúclidos emisores de positrones” – IX Congresso da Sociedade Espanhola de Protecção radiológica.

6. Gopal B. Saha et al, “Cyclotrons and Positron Emisión Tomography radiopharmaceuticals for clinical imaging”, Sem. Nucl. Med., Vol XXII, 1992, nº 3, pp 150-161

# ANEXO

### 1. Bases do funcionamento de um ciclotrão

O processo actual consiste na injecção de uma corrente de iões no espaço vazio entre quatro grandes eléctrodos em forma de D, separados e colocados de forma a constituir uma “sandwich” circular colocada sob vácuo.

Estes eléctrodos, aos quais está aplicada uma alta tensão variável no tempo, estão envolvidos por um magneto potente cujo campo magnético força as partículas a uma trajectória circular enquanto a polaridade da tensão é invertida.

No espaço (gap) entre os DD’s as partículas são aceleradas devido à inversão do campo electrostático e o ciclo volta a repetir-se quando atinge o novo “gap”, levando a partícula a percorrer órbitas circulares cada vez mais exteriores até à sua ejecção ao longo da trajectória tangencial para bombardeamento do alvo.

As partículas aceleradas nos ciclotrões são normalmente protões (p) e deuterões (d) (protão+neutrão). Estes feixes de partículas, cuja intensidade pode variar para diferentes regimes de irradiação, são utilizadas para bombardear alvos adequados, originando reacções nucleares que dão por sua vez lugar à produção de radionuclídeos de interesse em Medicina Nuclear.

### 2. Tipos de ciclotrão existentes no mercado

Existem diversos tipos de ciclotrões no mercado para a produção dos emissores de positrões (e mesmo de radionuclídeos com interesse para Medicina Nuclear convencional). Estes possuem características diferentes particularmente no que respeita a:

- Energias de aceleração das partículas.

- Tipo de partículas aceleradas (só protões ou protões e deuterões),

- Capacidade de possuir mais do que uma linha de irradiação (possibilidade de utilizar mais do que um alvo e produzir, portanto, diferentes radionuclídeos).

- Com ou sem autoblindagem (a existência de autoblindagem permite o acesso do pessoal à sala do ciclotrão enquanto a máquina está em operação e que simplifica as protecções contra radiação necessárias para as paredes da sala).

Em termos gerais, a evolução dos ciclotrões tem-se processado no sentido de se tornarem mais compactos, mais automatizados, projectados de acordo com as opções de utilização e com menos exigências em termos de espaço e de pessoal. Esta evolução tem permitido a sua instalação no meio hospitalar e portanto na proximidade de Unidades PET.

### 3. Radionuclídeos de interesse em PET produzidos em Ciclotrão

Apresentam-se no Quadro A os quatro radionuclídeos mais usados em PET e algumas das reacções nucleares possíveis para a sua produção:

Quadro A.

| Radionuclídeo | Reacção nuclear | Alvo | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| 15O (T1/2=2,2 min) | 14N(d,n)15O 15N(p,n) 15O | Azoto gasoso 15N enriquecido | A mais usada; Energia óptima 3 MeV |
| 13N (T1/2=9,96 min) | 16O(p,α)13N 12C(d,n)13N 12C(3He,d) 13N | Água natural CO2, CH4, lama de carvão, grafite sólida Carbono | A mais usada |
| 11C (T1/2=20,4 min) | 14N(p, α)11C 10B(d,n)11C | Azoto gasoso B2O3 | A mais usada |
| 18F (T1/2=110 min) | 18O(p,n)18F 20Ne(d, α)18F | Água enriquecida em 18O Ne contendo vestígios de F2 água natural | Existem métodos de reciclagem 18F de baixa actividade específica – não utilizável na produção de FDG |

Outras reacções nucleares, viáveis em ciclotrões comerciais, ainda que pouco utilizadas, são também possíveis, tal como é o caso da reacção 11B(p,n)11C.

### 4. Classificação dos ciclotrões baseada na energia das partículas aceleradas

Podem, de modo simplificado, classificar-se os ciclotrões em três grupos distintos, de acordo com a energia das partículas aceleradas:

- Ciclotrões do grupo 1: 10-13 MeV

Adequados para produzir os radioisótopos mais comuns (F-18, O-15, N-13, C-11), para utilização local. Se houver interesse em utilizar O-15 de modo regular, estes equipamentos deverão dispor de um feixe de deuterões.

- Ciclotrões do Grupo 2: 16-18 MeV

Adequados para a produção para uso local e externo de quantidades adequadas de radionuclídeos comuns para utilização em PET. Adicionalmente permitem a produção de quantidades úteis de outros radioisótopos para PET tais como o I-124, o Br-76, o Ga-68, o Rb-82 e o Cu-64.

- Ciclotrões do Grupo 3: Energias acima de 18 MeV

Necessários apenas se, para além de radionuclídeos para PET, se pretender produzirem radionuclídeos para utilização em medicina nuclear convencional, como por exemplo o Ga-67.

Os ciclotrões do Grupo 1 são usados para a produção de radionuclídeos de tempo de semi-desintegração curto e emissores de positrões, sendo assim os adequados para estarem localizados junto de unidades PET. Estes ciclotrões podem funcionar 5 dias por semana, porém, a maior parte destas instalações apenas trabalha 4 dias, reservando o quinto dia para a realização da manutenção técnica semanal. Com um ciclotrão do Grupo 1 a trabalhar 4 dias por semana é possível garantir um grande fluxo de casos clínicos e também suportar alguma investigação. São produzidos, por rotina, 4 radionuclídeos diferentes, possibilitando a obtenção de nove radiofármacos diferentes.

O Quadro B exemplifica a capacidade de produção típica de um ciclotrão do Grupo 1.

Quadro B.

| Radionuclídeo | Frequência Irradiação | Radiofármaco | Rendimento Produção (indicativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| F-18 | Duas vezes / dia - 4 dias / semana | FDG | 0.3 Ci (12 GBq) |
| F-18 | Duas vezes / dia - 4 dias/ semana |  | 0.6 Ci (24 GBq) |
| O-15 | Duas vezes / semana |  | 100 mCi (4 GBq) |
| O-15 | Uma vez/ semana (12 doses) | Água | 10 mCi (0.4 GBq) |
| O-15 | Uma vez / semana | Dióxido de Carbono | 100 mCi (4 GBq) |
| C-11 | Uma vez / semana | Flumazenil | 100 mCi (4 GBq) |

Os ciclotrões do Grupo 2 podem funcionar 24 horas por dia, 5 dias por semana, porém, a maior parte destas instalações apenas trabalha 4 dias, reservando o quinto dia para a realização da manutenção técnica semanal, tal como sucede para ciclotrões de Grupo 1. São usados para a produção de maiores quantidades de radionuclídeos, podendo por isso fornecer as necessidades de um maior número de unidades que os ciclotrões do Grupo 1. Este tipo de ciclotrões não necessita de estar localizado junto de unidades PET. A produção de 18F-FDG típica de um ciclotrão do Grupo 2 é de 0,5 Ci (20GBq) por irradiação. Podem tipicamente ser efectuadas 8 irradiações por semana.

Para além da produção dos radionuclídeos em qualquer unidade a instalar há ainda que contar com a sua manipulação radioquímica para produção dos radiofármacos a utilizar em PET. Para este efeito, os radionuclídeos produzidos por um ciclotrão são automaticamente transferidos para unidades de radiofarmácia/radioquímica que realizam a produção automática dos radiofármacos desejados.

Neste contexto, faz-se notar que a utilização clínica de radiofármacos marcados com o 13N, 11C e com o 15O é ainda inexistente em Portugal, devido ao facto de o seu tempo de semi-desintegração ser muito curto. No entanto, estes podem passar a ser utilizados caso venham a ser produzidos a nível local. Em contrapartida, a quantidade utilizada de radiofármacos marcados com 18F tem vindo a aumentar significativamente.

### 5. Estimativa de custos de uma instalação PET com ciclotrão

Estima-se que o custo actual (2005) de um centro PET completo, incluindo ciclotrão, unidade de radiofarmácia e tomógrafo, rondará os 5.000.000,00 Euros. Este custo reflectirá apenas os gastos com instalações e equipamentos, podendo variar dependendo do tipo de equipamento de imagem que se pretender adquirir: PET ou PET/CT.

### 6. Características tipo para uma instalação de ciclotrão

As zonas mais importantes na constituição da Unidade do Ciclotrão são:

- Bunker do ciclotrão:

  - Ciclotrão.

  - Zona de armazenamento para alvos já irradiados e para peças substituídas no ciclotrão (durante as manutenções ou reparações) que se encontrem activadas (radioactivas). Deverá existir um protocolo escrito de recolha destes resíduos por entidade acreditada para o efeito.

  - Equipamento de refrigeração ambiental (zona técnica - controlo do sistema de arrefecimento e armazenamento dos gases para os alvos – alguns gases podem ter propriedades que necessitem de cuidado especial no armazenamento).

  - Deverá ser mantido e executado um programa escrito de controlo de qualidade de acordo com as recomendações do fabricante.

  - Blindagem apropriada para protecção, com especial ênfase na protecção de neutrões.

  - Existência de interruptores de emergência no interior do bunker.

  - Deverá existir um registo escrito de todos os procedimentos de trabalho no interior do bunker.

  - Sistema de acesso à sala devidamente sinalizado e provido de “interlocks” que cortem a alimentação do sistema em caso de abertura.

  - Sistema de monitorização de radiação (incluindo neutrões).

- Zona de transição e descontaminação:

  - Mudança de vestuário

  - Existência de monitor de radiação de pés e mãos, área com chuveiro de emergência para descontaminação de superfícies (pele, olhos, etc).

  - Sistema de monitorização de radiação (incluindo neutrões).

- Zona de Controlo de Qualidade.

- Zona Limpa.

- Zona de empacotamento das doses radioactivas.

- Zona de síntese dos radiofármacos e de separação das doses:

  - Células de Marcação:

- Módulos de síntese.

- Directamente ligadas aos alvos adequados do ciclotrão, de acordo com o radiofármaco a produzir.

- Localizadas em local blindado (células blindadas constituídas por, pelo menos, 8 cm de Pb ou equivalente), com espaço necessário para proceder a operações de trasfega da dose a partir dos módulos de síntese e às operações de manutenção destes sistemas.

- Desejável a existência de sistema de condensação dos gases no interior das células de marcação.

- Sistema de exaustão com monitorização de radioactividade dos gases de exaustão instalados nas chaminés das instalações.

- Células em depressão (relativamente à pressão atmosférica).

- Sistema de controlo que permita que estas não possam receber produto radioactivo caso não se encontrem em depressão e fechadas.

- Módulos de separação dos radiofármacos.

- Sistema de monitorização de radiação (incluindo neutrões).

- Zonas Técnicas:

- Zona de equipamento electromecânico (auxiliar ao ciclotrão):

  - Alimentação eléctrica

  - Unidade electrónica

  - Gerador de radiofrequência

  - Sistema de refrigeração secundário do ciclotrão

  - Sistema de refrigeração da própria área

- Zona técnica auxiliar da instalação:

  - Sistema de refrigeração primário

  - Sistema de tratamento e acondicionamento da entrada e saída do ar (sondas, filtros, climatizadores, humidificadores)

  - Quadro eléctrico da instalação

  - Quadro de manómetros para controlar a entrada e saída de gases

- Zona de produção de água e esterilização (auxiliar à produção):

  - Equipamento de tratamento de água

  - Autoclave

  - Forno

  - Banho de ultra-sons

- Zona de controlo da instalação (auxiliar da instalação):

  - PC para controlo do ciclotrão

  - PC para controlo dos módulos de síntese

  - PC para controlo do fluxo de ar e da sua taxa de renovação nas diferentes áreas da instalação

  - PC para controlo da dosimetria de área e pessoal.

  - Monitores de controlo das sondas do fluxo de saída de ar (células quentes e ciclotrão)

- Zona de gases da instalação:

Devido à importância que os gases têm nos processos de bombardeamento, transferência de material radioactivo e nos equipamentos de controlo de qualidade dos radiofármacos, uma instalação destas deverá dispor de uma zona de gases, bem ventilada e de fácil acesso para a entrada e saída, dos mesmos. Deverão ser observadas as normas legais em vigor.

- Área de gestão administrativa da instalação

- Zona de Controlo de Qualidade

Um ciclotrão com autoblindagem deverá obedecer às mesmas considerações de instalação de acordo com as alterações adequadas ao nível da radioprotecção do pessoal profissionalmente exposto.

### 7. Autorização de instalação

O processo de instalação é da responsabilidade do titular da instalação. Este processo deve ser monitorizado no local por responsáveis da empresa vendedora do equipamento e da entidade licenciadora, até serem produzidos os primeiros lotes de radiofármacos.

Os processos de pedido de autorização para instalação devem ser instruídos com os seguintes elementos:

- Nome e localização propostos para a instalação do ciclotrão

- Descrição do equipamento a ser instalado, nome do fabricante, modelo e condições nominais de funcionamento, certificado CE de homologação do equipamento. Tipo e energia da radiação produzida. Radiofármacos a produzir na instalação e suas quantidades previstas.

- Memória descritiva da instalação da qual constará:

a) Projectos arquitectónicos propostos para a instalação, planta de implantação, localização da instalação e suas componentes, bem como das zonas adjacentes, no respeito do disposto no Decreto –Lei nº 180/2002 de 8 de Agosto referente a uma instalação de Medicina Nuclear.

b) Fins previstos para as zonas adjacentes, descrição da sua utilização e taxas de ocupação previstas.

c) Descrição das barreiras de protecção radiológica (em particular neutrónica) e de campo magnético, especificando a sua localização nas plantas arquitectónicas, composição, espessura e densidade devendo ser feita a descrição dos métodos utilizados para a verificação da composição e da densidade. Devem ser apresentados os cálculos/métodos que conduziram aos valores estabelecidos para as barreiras, bem como as curvas de isodose do equipamento a instalar.

d) Individualização e identificação das zonas técnicas, salas de controlo, sala limpa, sala de controlo de qualidade, zona de empacotamento e zonas de transição.

e) Localização de condutas.

f) Descrição do sistema de ventilação proposto, débito e modo de circulação do ar incluindo zonas de filtração do ar.

g) Localização dos interruptores de emergência (pelo menos um na sala do ciclotrão e outro junto da alimentação eléctrica ao ciclotrão) com capacidade de cortar a corrente eléctrica ao ciclotrão.

- Estudo de segurança da qual constará:

a) Análise e avaliação dos riscos para o pessoal, para o público e para o meio ambiente que resultem do seu funcionamento normal ou dos que possam advir de algum acidente.

b) Número de horas por semana que está previsto o equipamento funcionar com fins de produção, manutenções, investigação, etc.

c) Sistema previsto para a gestão de resíduos em funcionamento normal e em caso de acidente.

d) Efeitos previstos que o prosseguimento da actividade em condições normais possa virem a ter no ambiente e na saúde das pessoas.

e) Programa de protecção radiológica.

- Responsabilidades, exigências de qualificação do pessoal que está previsto vir a trabalhar na instalação.

- Programa de formação para os trabalhadores da instalação.

- Plano de emergência para a instalação.

A ventilação na zona de produção deve ser eficaz, com instalação de sistemas de controlo de ar (temperatura, humidade, filtragem) em função das operações e dos radiofármacos que são produzidos. Esta ventilação deverá garantir que são respeitadas as normas internacionais aceites como boa prática nesta área de actividade.

Só será autorizada a instalação de modelos homologados ou pela FDA (EUA), pela Comissão Europeia ou por outras entidades que venham a ser acreditadas para tal.

### 8. Licenciamento da instalação

Do processo de licenciamento da instalação deverão constar os seguintes elementos:

- Nome e localização da instalação

- Prazo proposto para o início da actividade

- Descrição das componentes, sistemas e equipamentos utilizados e condições nominais de funcionamento.

- Programa de garantia de qualidade proposto para a instalação, incluindo o Programa de Protecção Radiológica e Programa de Qualidade do Medicamento.

- Resultado da verificação das condições de protecção radiológica realizado por uma entidade competente.

- Verificação do desempenho do ciclotrão instalado no que respeita à energia do feixe de partículas e à corrente produzida – confrontação com os valores do fabricante.

- Resultado da verificação das condições da instalação por uma Autoridade de Saúde da área geográfica da instalação.

- Descrição dos equipamentos existentes na instalação para detecção de radiação, incluindo tipo, sensibilidade, precisão, e certificados de calibração.

- Descrição do sistema proposto para controlo de radiação na instalação.

- Descrição dos sistemas adicionais de segurança, nomeadamente ventilação e incêndios.

- A dose de radiação máxima que está previsto ser recebida pelo pessoal a trabalhar na instalação

- Número de horas por semana que o equipamento está previsto funcionar com fins de produção, manutenções, investigação, etc.

- Regulamento de funcionamento apresentando:

- Quadro previsto de pessoal, com a definição das responsabilidades inerentes a cada posto de trabalho, tanto em condições normais de funcionamento, como em caso de emergência e indicação explícita do responsável técnico e responsável pela produção e controlo de qualidade.

- Qualificações do pessoal responsável.

- Descrição detalhada dos métodos de trabalho e regras de manipulação que garantam a operação segura da instalação.

- Descrição dos procedimentos propostos para a manipulação, armazenamento, carregamento e transporte das substâncias radioactivas.

- Programa de formação para os trabalhadores da instalação.

- Plano de emergência da instalação.

- Programa de protecção radiológica.

### 9. Monitorização radiológica e ambiental da instalação

O cumprimento dos requisitos já estabelecidos na legislação referente à protecção contras radiações ionizantes, em particular a Directiva Comunitária 96/29/EURATOM deve ser certificado por uma entidade competente e independente. Os valores das doses radioactivas nas zonas circundantes obtidos aquando do planeamento das instalações devem ser confrontados com os valores obtidos para instalações do mesmo tipo que se encontrem em funcionamento, ou alternativamente, sejam validados por pelo menos dois métodos diferentes.

Uma vez que a Unidade de Ciclotrão não se destina a efectuar tratamentos médicos, as considerações de segurança radiológica serão apenas as relativas à segurança dos trabalhadores e do ambiente, de forma análoga às de uma instalação de radiologia industrial. Devem ser seguidas as seguintes recomendações ou garantir que são produzidos os mesmos efeitos:

- Ciclotrão com blindagem (“bunker” ou autoblindagem) necessária para garantir que as doses de radiação não ultrapassem os limites legais nas áreas controladas, vigiadas e de acesso público.

- Existência de ar condicionado separado na sala do ciclotrão que deve estar em sub-pressão relativamente às áreas circundantes. O ar nesta sala deve ser renovado entre 10 e 20 vezes por hora.

- Monitorização Radiológica e Ambiental da instalação:

- Sistema de monitorização do fluxo de neutrões no exterior do “bunker”, perto da sua porta (sistemas sem autoblindagem) ou na sala do ciclotrão (sistemas com autoblindagem) de modo a verificar a segurança radioactiva das instalações no que diz respeito a neutrões.

- Sistema de monitorização de taxa de dose de área, localizado na sala do ciclotrão, de modo a verificar os níveis de radioactividade se for necessário entrar na sala do ciclotrão pouco depois de uma irradiação dos alvos.

### 10. Indicações gerais a observar para a protecção radiológica de uma instalação de Ciclotrão

Deve ser identificado o responsável pelas instalações e a equipa que aí exercerá funções aquando do início da sua actividade, que deverá ter em conta os seguintes pontos:

- Planeamento periódico da monitorização ambiental radioactiva (fotões e neutrões).

- Monitorização e verificação da conformidade com a legislação em vigor.

A uma instalação de ciclotrão aplicam-se todos os princípios e normas referidos no Capítulo de Protecção Radiológica da Rede de Referenciação de Medicina Nuclear.

### 11. Controlo do Ciclotrão.

1. 	Deve ser automatizado mediante a utilização de programa informático adequado.

2. 	A sala de Controlo está obrigatoriamente no exterior da sala do ciclotrão.

3.	Deverá ser indicado um responsável pela operação do ciclotrão, que tenha obtido formação adequada junto da empresa fornecedora do equipamento.

### 12. Operador do equipamento

A operação do ciclotrão é da responsabilidade do operador do equipamento. Os seus deveres e responsabilidades incluem o seguinte:

- Ter a noção dos riscos associados com a radiação e tomar medidas necessárias para se proteger a si e aos outros.

- Supervisionar qualquer assistente que trabalhe com ele.

- Realizar apenas o trabalho para que recebeu formação e treino e procurar a assistência do RPR se estiver inseguro acerca da segurança de qualquer trabalho.

- Compreender o funcionamento dos equipamentos (incluindo o equipamento de segurança) que esteja a utilizar. Utilizar o equipamento correctamente.

- Seguir, sem excepção, os procedimentos escritos e as regras locais fornecidas.

- Utilizar sempre o seu dosímetro pessoal quando manipular ou utilizar o equipamento.

- Assegurar-se que tem todo o equipamento necessário para a utilização do equipamento (incluindo o equipamento de emergência).

- Não realizar qualquer trabalho com fontes de radiação se o equipamento tem defeitos ou não teve a adequada manutenção de acordo com os procedimentos estabelecidos.

- Relatar todo e qualquer defeito com o equipamento ao RPR.

Actuar prontamente e correctamente no caso de uma emergência, de acordo com o plano de emergência.

### 13. Plano de Emergência

É obrigatório a instalação ter um Plano de Emergência Interno que contemple:

- Identificação objectiva de todos os possíveis riscos.

- Definição clara da estrutura operacional de meios humanos e materiais, envolvendo equipamentos e entidades externas pertinentes, nomeadamente bombeiros e Serviço Nacional de Protecção Civil.

- Planos de actuação precisos, nomeadamente mecanismos de alarme e regras de evacuação.

Optou-se aqui por uma classificação dependente apenas da energia das partículas aceleradas, podendo no entanto ser adoptadas outras, em particular as que têm em conta o tipo de partícula acelerada.

De notar que estes valores são indicativos, podendo variar com a corrente de partículas aceleradas produzida pelo ciclotrão.

Esta marcação pode ser semiautomática ou manual durante actividades de investigação, necessitando nessa altura da definição de condições adequadas, fora do âmbito deste documento.